**Техническая спецификация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| **1** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)** | Стоматологическая установка  |
| **2** | **Комплектация** | *№**п/п* | *Наименование комплектующего к МТ*  | *Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ* | *Требуемое количество**(с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие* |
| 1 | Стоматологическая установка  | - Стоматологическое кресло эко кожа 100% электромеханическое со съемным поворотным подлокотником управление креслом: рабочий столика врача - наличие,  пульта ассистента - наличие джойстик в основании кресла - наличие  подголовник артикуляционный подвижный - наличие блок плевательницы с бестеневым светильником - наличие пантограф с пневматическим фиксатором для перемещения в трех  плоскостях - наличие гидроблок с плевательницей на 90градусов - наличие блок инстументального столика - наличие три пневматических модуля с подводом полиуритановых шлангов типа Midwest - наличие четвертое запасное гнездо - наличие трехфункциональный водо-воздушный пистолет - наличие встроенный манометр(в столике) для контроля давления воздуха, подаваемого на наконечники - наличие негатоскоп - наличие программирование кресла в трех позициях - наличие система чистой воды (бутыль для дистиллированной воды) - наличие система программирования омыва плевательницы и наполнения стакана - наличие система автоматического возврата в исходное положение - наличие  Педаль многофункциональная, электрическая с джойстиком - наличие Светильник с шестью лампами, сенсорный - наличие  пульт ассистента подвижный и имеет:  пылесос, слюноотсос, пистолет вода воздух, гнездо для светопполимеризационной лампы  пульт управления креслом с программированием - наличие  наличие присоединительной напольной коробки: фильтр -клапан- регулятор воздушный с краном, фильтр-клапан водяной с  краном, влагоотделитель, редуктор и манометром давления | 1 шт. |
| *Дополнительные комплектующие* |
| 2 | - Компрессор стоматологический, безмаслянный 28л | 1 шт.. |
| 3 | - Скайлер встроенный woodpecker | 1 шт. |
| 4 | - Комплект наконечников (турбинный, прямой, угловой, микромотор) | 1 комл. |
|  5 | - Стул врача на никелированной ножке эко кожа 100% | 1 шт. |
| **3** | **Требования к условиям эксплуатации** | Давление воздуха: не менее 0,55 MPa~0,8 MPa объем: более 50 л/минДавление воды: не менее 0,2MPa~0,4 MPa объем: более 10 л/минМощность: одна фаза не менее 220V±10% не менее 50HZ±2% 10AОкружающая среда: температура: не менее 5ºС относительная влажность: не менее 80%Электрическое питание 220В |
| **4** | **Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)** | DDP |
| **5** | Срок поставки медицинской техники и место дислокации  | Срок поставки медицинской техники после заключения договора в течение 15 календарных дней |
| **6** | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей;- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |
| **7** | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |