**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** | | | |
| **1** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)** | Стоматологическая установка | | | |
| **2** | **Комплектация** | *№*  *п/п* | *Наименование комплектующего к МТ* | *Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ* | *Требуемое количество*  *(с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие* | | | |
| 1 | Стоматологическая установка | - Стоматологическое кресло эко кожа 100%  электромеханическое со съемным поворотным подлокотником  управление креслом:  рабочий столика врача - наличие,  пульта ассистента - наличие  джойстик в основании кресла - наличие  подголовник артикуляционный подвижный - наличие  блок плевательницы с бестеневым светильником - наличие  пантограф с пневматическим фиксатором для перемещения в трех  плоскостях - наличие  гидроблок с плевательницей на 90градусов - наличие  блок инстументального столика - наличие  три пневматических модуля с подводом полиуритановых шлангов  типа Midwest - наличие  четвертое запасное гнездо - наличие  трехфункциональный водо-воздушный пистолет - наличие  встроенный манометр(в столике) для контроля давления воздуха,  подаваемого на наконечники - наличие  негатоскоп - наличие  программирование кресла в трех позициях - наличие  система чистой воды (бутыль для дистиллированной воды) - наличие  система программирования омыва плевательницы и наполнения стакана - наличие  система автоматического возврата в исходное положение - наличие  Педаль многофункциональная, электрическая с джойстиком - наличие  Светильник с шестью лампами, сенсорный - наличие  пульт ассистента подвижный и имеет:  пылесос, слюноотсос, пистолет вода воздух, гнездо для светопполимеризационной лампы  пульт управления креслом с программированием - наличие  наличие присоединительной напольной коробки: фильтр -клапан-  регулятор воздушный с краном, фильтр-клапан водяной с  краном, влагоотделитель, редуктор и манометром давления | 1 шт. |
| *Дополнительные комплектующие* | | | |
| 2 | - Компрессор стоматологический, безмаслянный 28л | | 1 шт.. |
| 3 | - Скайлер встроенный woodpecker | | 1 шт. |
| 4 | - Комплект наконечников (турбинный, прямой, угловой, микромотор) | | 1 комл. |
| 5 | - Стул врача на никелированной ножке эко кожа 100% | | 1 шт. |
| **3** | **Требования к условиям эксплуатации** | Давление воздуха: не менее 0,55 MPa~0,8 MPa объем: более 50 л/мин  Давление воды: не менее 0,2MPa~0,4 MPa объем: более 10 л/мин  Мощность: одна фаза не менее 220V±10% не менее 50HZ±2% 10A  Окружающая среда: температура: не менее 5ºС относительная влажность: не менее 80%  Электрическое питание 220В | | | |
| **4** | **Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)** | DDP | | | |
| **5** | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Срок поставки медицинской техники после заключения договора в течение 15 календарных дней | | | |
| **6** | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.  Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.  Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:  - замену отработавших ресурс составных частей;  - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;  - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;  - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;  - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);  - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. | | | |
| **7** | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.  Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. | | | |